Комиссия заказчика действовала правомерно при принятии решения о признании заявки заявителя несоответствующей требованиям,  установленным в документации об аукционе,  однако документация об аукционе утверждена с нарушением требований законодательства

В Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР поступила жалоба ООО «Тензор» на действия единой комиссии уполномоченного органа -  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при проведении электронного аукциона ᦓ «Поставка  оборудования на объект:  «Районный больничный комплекс на 120  мест в с.Анзорей,  КБР»(мониторы  медицинские)».  Заказчиком является –  ГКУ «Управление капитального строительства КБР».
Из жалобы следует,  что в результате рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе заявка заявителя была отклонена на основании п.  2  ч.  4  ст.  67  Закона о контрактной системе -  пункт 5.3  диапазон измерения,  мм рт.ст.,  участник закупки указал значение 0-300  (согласно требованиям аукционной документации 25-280).
 Заявитель отмечает,  что предложенный монитор АД МДП-НС-02с «ВОСХОД» имеет улучшенные характеристики по диапазону измерения и обеспечивает измерение давления в диапазоне от 0  до 300  мм рт.ст.  Данный монитор полностью удовлетворяет потребности заказчика (требования технического задания)  по измерению давления в более узком диапазоне от 25  до 280  мм рт.ст.           
В ходе внеплановой проверки Комиссией УФАС по КБР установлено,  что Согласно документации об аукционе объектом закупки является поставка монитора медицинского.  В техническом задании установлены требования к поставляемому товару.
Так,  например:  вес,  грамм,  не более 180;  габариты,  мм,  не более 135ꬿꬍ;  диапазон измерения,  мм рт.ст.  25-280… и др.  В своей заявке участник закупки с номером заявки ڰ» (ООО «Тензор»)  предлагает к поставке монитор МДП-НС-02с «Восход» (наименование по регистрационному удостоверению:  комплект мониторов компьютеризирован-  ных носимых одно-,  двух-,  трехсуточного мониторирования ЭКГ,  АД,  ЧП КМкн-Союз-ДМС),  изготовителем которого является ООО «ДМС Передовые Технологии» (г.  Москва).  По позиции «вес» участник указывает:  140  грамм;  по позиции «габариты» указывает:  94ꬳ꬐ мм;  по позиции «диапазон измерения» указывает:  0-300  мм рт.ст.
Согласно сведениям государственного реестра средств измерений,  комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-,  двух-,  трехсуточного мониторирования ЭКГ,  АД,  ЧП КМкн-Союз-ДМС зарегистрирован под номером 27335-14,  и показатели монитора,  указанные участником закупки в заявке,  соответствуют показателям,  заявленными изготовителем средства измерения.
Таким образом,  показатели предлагаемого к поставке товара участник закупки указал в соответствии с показателями,  заявленными изготовителем товара.
Между тем,  показатели товара,  указанные участником закупки по позиции «габариты» и «диапазон измерения» не соответствуют требованиям,  установленными заказчиком в технической части документации об аукционе.
Учитывая изложенное,  решение единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе участнику закупки,  заявка которого не соответствует требованиям документации об аукционе,  признается Комиссией правомерным
Однако,  в ходе проведения внеплановой проверки было установлено,  что суточные мониторы АД отнесены к средствам измерений,  на которые в соответствии с Федеральным законом от 26  июня 2008г.  㹖-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в обязательном порядке оформляются свидетельства об утверждении типа средств измерений,  которые включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.  Неотъемлемой частью свидетельства об утверждении типа средства измерений является описание типа средства измерений,  в которых представлены основные технические и метрологические характеристики средств измерения.
Проанализировав сведения,  содержащиеся в государственном реестре средств измерений,  относительно описания типов средств измерений,  Комиссия пришла к выводу,  что мониторы медицинские с диапазоном измерения давления мм рт.ст.  25-208,  установленным заказчиком в документации,  в указанном реестре не зарегистрированы.  А требованиям заказчика к габаритам монитора (не более 135ꬿꬍ)  соответствует монитор только одного изготовителя – ООО «Компания Нео»,  г.Санкт-Петербург.
Из требований технического задания следует,  что участники закупки в своих заявках должны указать недостоверные сведения относительно показателей диапазона измерения давления поставляемого монитора,  чтобы соответствовать требованиям документации об аукционе.
Таким образом,  действия заказчика,  установившего неправомерные требования к описанию объекта закупки нарушают положения Закона о контрактной системе.

2016-09-21  06:17:00